## Resumen Alarmas
LISTADO DE POSIBLES ALARMAS - MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS
Fuente: core/variables_map.py ¦ Clasificación por tipo (Bool / Analógicas) y nivel de severidad
LEYENDA DE COLORES (nivel)
ROJO | Alarma crítica - Requiere atención inmediata (seguridad del paciente)
AMARILLO | Aviso / Alarma de advertencia - Fuera de rango operativo recomendado
CIAN | Informativo / Control - No es alarma de usuario prioritaria
BLANCO | Datos de paciente / configuración - Sin severidad de alarma
RESUMEN RÁPIDO DE ALARMAS CRÍTICAS Y DE ADVERTENCIA
Tipo | Grupo | ID | Nombre | Label | Rangos de Alarma | Color / Nivel
BOOL | 0x01 Operación | 38 | Fin de Ciclo Cámara Balance | FIN CICLO BAL | Activo = ALARMA (True) | AMARILLO
BOOL | 0x01 Operación | 48 | Detector Burbuja Aire en Sangre | AIRE EN LINEA | Activo = ALARMA (True) | ROJO
BOOL | 0x01 Operación | 49 | Detector Sangre en Dializante | FUGA SANGRE | Activo = ALARMA (True) | ROJO
BOOL | 0x01 Operación | 50 | Nivel Alto Tanque Agua | NIVEL AGUA ALTO | Activo = ALARMA (True) | AMARILLO
BOOL | 0x01 Operación | 51 | Nivel Cámara Deaereación | NIVEL DEAERAC. | Activo = ALARMA (True) | AMARILLO
BOOL | 0x01 Operación | 57 | Sobrepresión Bomba Diálisis | SOBREPRESIÓN DIALIZANTE | Activo = ALARMA (True) | ROJO
BOOL | 0x01 Operación | 58 | Sobrepresión Bomba Deaeración | SOBREPRESIÓN DEAERACIÓN | Activo = ALARMA (True) | ROJO
ANALÓGICA | 0x04 Control PID | 0x07 | Conductividad medida | COND. REAL | 12.5 – 15.5 mS/cm | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x04 Control PID | 0x0D | Temperatura medida | TEMP. REAL | 34.5 – 39.5 °C | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x02 | Presión arterial en línea sanguínea | P. ARTERIAL | -100 – 400 mmHg | ROJO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x03 | Presión venosa en línea sanguínea | P. VENOSA | -50 – 300 mmHg | ROJO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x04 | Presión del dializante Entrada del filtro (EF) | P. DIAL ENT | -200 – 600 mmHg | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x05 | Presión del dializante Salida del filtro (SF) | P. DIAL SAL | -200 – 600 mmHg | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x07 | Temperatura del dializante EF | TEMP DIAL ENT | 35.0 – 39.0 °C | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x08 | Temperatura del dializante SF | TEMP DIAL SAL | 35.0 – 39.0 °C | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x0A | Conductividad dializante antes del filtro | COND. PRE-F | 13.0 – 15.0 mS/cm | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x0B | Conductividad dializante después del filtro | COND. POST-F | 13.0 – 15.0 mS/cm | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x0C | Parametro de control (Frecuencia cardiaca) | FREC. CARD. | 0 – 1000 lpm | ROJO
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x0E | Presión en la línea del dializante | P. LIN DIAL | -200 – 600 mmHg | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x06 Calibración | 0x01 | Presión de ultrafiltrado | P. ULTRAFILT | -50 – 500 mmHg | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x06 Calibración | 0x02 | Presión en cámara de balance | P. CAM.BAL | -100 – 600 mmHg | AMARILLO
ANALÓGICA | 0x06 Calibración | 0x03 | Presión arterial del circuito de sangre | P. ART CIRC | -300 – 600 mmHg | ROJO
ANALÓGICA | 0x06 Calibración | 0x04 | Presión venosa del circuito de sangre | P. VEN CIRC | -100 – 500 mmHg | ROJO
NOTA: Las variables con nivel CIAN son principalmente de control o informativas. Las de nivel ROJO y AMARILLO son las que el sistema de alarmas debe priorizar para el usuario/operador.

## Booleanas (0x01)
VARIABLES BOOLEANAS - GRUPO 0x01 (Operación)
Todas las variables tipo bool. Las de color ROJO y AMARILLO son posibles alarmas / avisos.
ID | Nombre | Label (UI) | Tag | Color / Nivel | Rangos de Alarma | Descripción / Notas | ¿Es Alarma?
0 | Bomba peristáltica - Arranque | INICIAR B.S. | bloodPumpStartButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
1 | Bomba peristáltica - Paro | PARAR B.S. | bloodPumpStopButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
2 | Bomba peristáltica - Avance | FWD B.S. | bloodPumpFWDButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
3 | Bomba peristáltica - Reversa | BCK B.S. | bloodPumpREVButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
4 | Bomba de purga - Arranque | INICIAR PURGA | dialyserPumpStartButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
5 | Bomba de purga - Paro | PARAR PURGA | dialyserPumpStopButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
6 | Bomba Heparina - Arranque | INIC. HEPARINA | heparinePumpsStartButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
7 | Bomba Heparina - Paro | PARAR HEPARINA | heparinePumpsStopButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
8 | Bomba Heparina - Avance | FWD HEPARINA | heparinePumpFWDButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
9 | Bomba Heparina - Reversa | REV HEPARINA | heparinePumpREVButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
10 | Control Flujo Sangre - Habilitar | HAB. CTRL FLUJO | bloodControlLoopEnable | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Habilitación de lazo | No (control/info)
11 | Control Flujo Sangre - Auto/Manual | AUTO/MAN FLUJO | bloodControlLoopMode | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Modo de control | No (control/info)
12 | Control Conductividad - Habilitar | HAB. CTRL COND | dialyCondCtrlLoopEnable | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Habilitación de lazo | No (control/info)
13 | Control Conductividad - Auto/Manual | AUTO/MAN COND | dialyCondCtrlLoopMode | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Modo de control | No (control/info)
14 | Control Temp Dializante - Habilitar | HAB. CTRL TEMP | dialyTempCtrlLoopEnable | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Habilitación de lazo | No (control/info)
15 | Control Temp Dializante - Auto/Manual | AUTO/MAN TEMP | dialyTempCtrlLoopMode | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Modo de control | No (control/info)
16 | Bomba Heparina - Home | HOME HEPARINA | heparinePumpHomePosition | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Posición home | No (control/info)
17 | Cámara Balance - Start | INICIO CAM.BAL | dialiserBalChambStrButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
18 | Cámara Balance - Stop | PARO CAM.BAL | dialiserBalChambStpButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
19 | Bolo Heparina | BOLO HEPARINA | heparinApplyBolusDose | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Aplicación de bolo | No (control/info)
20 | Pausar/Continuar | PAUSA/CONT. | heparineOperPauseResume | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Pausa/Continuar operación | No (control/info)
21 | Operar Elementos Dializante | ELEM. DIALIZ. | dialyCircuitElementsOpSel | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Selección de elementos | No (control/info)
22 | Bomba Purga Dializante - Start | INI PURGA DIAL | dialyPurgePumpStartButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
23 | Bomba Purga Dializante - Stop | FIN PURGA DIAL | dialyPurgePumpStopButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
24 | Bomba UF - Start | INICIAR UF | dialyUltraFPumpStartButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
25 | Bomba UF - Stop | PARAR UF | dialyUltraFPumpStoptButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
26 | Bomba Bicarbonato - Start | INI BICARBONATO | dialyBicarbonPumpStartButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
27 | Bomba Bicarbonato - Stop | FIN BICARBONATO | dialyBicarbonPumpStopButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
28 | Bomba Ácido Cítrico - Start | INI AC.CITRICO | dialyCitricAcPumpStartButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
29 | Bomba Ácido Cítrico - Stop | FIN AC.CITRICO | dialyCitricAcPumpStopButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
30 | Válvula Agua Entrada | VALV ENTRADA | dialyWaterInletValveButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Control de válvula | No (control/info)
31 | Válvula Recirculación | VALV RECIRCUL | dialyRecirculatValveButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Control de válvula | No (control/info)
32 | Válvula Cámara Caliente | VALV CAM.CAL. | dialyHotChambValveButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Control de válvula | No (control/info)
33 | Válvula Venteo Aire | VALV VENTEO | dialyAirVentSepChambButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Control de válvula | No (control/info)
34 | Válvula Bypass Filtro | VALV BYPASS | dialyBypassFilterButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Control de válvula | No (control/info)
35 | Válvula Corte Entrada Filtro | CORTE ENT FILT | dialyInputFilterCutButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Control de válvula | No (control/info)
36 | Válvula Corte Salida Filtro | CORTE SAL FILT | dialyOutputFilterCutButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Control de válvula | No (control/info)
37 | Válvula de Drenaje | VALV DRENAJE | dialyWaterDrainValveButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Control de válvula | No (control/info)
38 | Fin de Ciclo Cámara Balance | FIN CICLO BAL | dialyBalanceChambCycleEnd | AMARILLO | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Señal de fin de ciclo (aviso) | SÍ - ADVERTENCIA
39 | Iniciar Diálisis | INICIO DIALISIS | dialyStartDialysisButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
40 | Parar Diálisis | PARO DIALISIS | dialyStopDialysisButt | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón de control | No (control/info)
41 | Protección Resistores Calefactor | PROT CALEFACTOR | watterTankHeaterProtect | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | ALARMA técnica (se activa constantemente, baja prioridad para usuario) | No (control/info)
42 | Disponible para Función Digital 3 | RESERVA 3 | availableBoolVariable1 | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Reserva | No (control/info)
43 | Disponible para Función Digital 4 | RESERVA 4 | availableBoolVariable2 | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Reserva | No (control/info)
44 | Disponible para Función Digital 5 | RESERVA 5 | availableBoolVariable3 | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Reserva | No (control/info)
45 | Disponible para Función Digital 6 | RESERVA 6 | availableBoolVariable4 | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Reserva | No (control/info)
46 | Disponible para Función Digital 7 | RESERVA 7 | availableBoolVariable5 | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Reserva | No (control/info)
47 | Disponible para Función Digital 8 | RESERVA 8 | availableBoolVariable6 | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Reserva | No (control/info)
48 | Detector Burbuja Aire en Sangre | AIRE EN LINEA | airBubbleInBloodDetected | ROJO | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | ALARMA CRÍTICA - Detección de aire en línea de sangre | SÍ - CRÍTICA
49 | Detector Sangre en Dializante | FUGA SANGRE | bloodInDialyCircDetected | ROJO | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | ALARMA CRÍTICA - Fuga de sangre hacia circuito de dializante | SÍ - CRÍTICA
50 | Nivel Alto Tanque Agua | NIVEL AGUA ALTO | dialyTankHiLevelSwitch | AMARILLO | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Aviso de nivel alto en tanque de agua | SÍ - ADVERTENCIA
51 | Nivel Cámara Deaereación | NIVEL DEAERAC. | dialyDeaerChamLevSwitch | AMARILLO | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Aviso de nivel en cámara de deaereación | SÍ - ADVERTENCIA
52 | Disponible para Función Digital 11 | RESERVA 11 | availableBoolVariable7 | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Reserva | No (control/info)
53 | Start Operation mode | ESTADO START | dialyModeOperationStart | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Estado de operación | No (control/info)
54 | Stop Operation mode | ESTADO STOP | dialyModeOperationStop | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Estado de operación | No (control/info)
55 | Pause Operation mode | ESTADO PAUSE | dialyModeOperationPause | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Estado de operación | No (control/info)
56 | Llenado de filtro | LLENADO DE FILTRO | dialyFilterFillButton | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Botón / proceso de llenado | No (control/info)
57 | Sobrepresión Bomba Diálisis | SOBREPRESIÓN DIALIZANTE | dialyDialyPumpOverPress | ROJO | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | ALARMA CRÍTICA - Sobrepresión en bomba de dializante | SÍ - CRÍTICA
58 | Sobrepresión Bomba Deaeración | SOBREPRESIÓN DEAERACIÓN | dialyDeaerPumpOverPress | ROJO | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | ALARMA CRÍTICA - Sobrepresión en bomba de deaereación | SÍ - CRÍTICA
59 | Disponible para Función Digital 18 | RESERVA 18 | availableBoolVariable14 | CIAN | True = Activo / Alarma ¦ False = Inactivo | Reserva | No (control/info)

## Analógicas
VARIABLES ANALÓGICAS (double / int) - Todos los grupos
Incluye límites de operación/alarma. Las de color ROJO y AMARILLO son las prioritarias para el sistema de alarmas.
Grupo | ID | Nombre | Label (UI) | Tag | Unidad | Rango Alarma (min – max) | Color / Nivel | Descripción / Notas | ¿Es Alarma?
0x02 Clínicos | 0x00 | Presión intermembrana (Transmembrana) | PTM | interMembPresClinicData | mmHg | 1 – 100 | CIAN | Parámetro clínico | No (control/info)
0x02 Clínicos | 0x01 | Selección de modo de tratamiento | MODO TTO | treatmentModeSelection | NA | 0 – 100 | CIAN | Selector de modo | No (control/info)
0x02 Clínicos | 0x02 | Estado actual de proceso de cebado | ESTADO CEBADO | primingProcessStatus | NA | 0 – 100 | CIAN | Estado de proceso | No (control/info)
0x02 Clínicos | 0x03 | Variable clínica visualización 3 | VAR CLINICA 3 | availableClinicVariable4 | NA | 0 – 100 | CIAN | Reserva clínica | No (control/info)
0x02 Clínicos | 0x04 | Selector de ciclos cámara de balance | SET CICLOS BAL. | balanceChamberCycleSet | n | 1 – 100 | CIAN | Setpoint de ciclos | No (control/info)
0x02 Clínicos | 0x05 | Volumen de heparina dosificado actual | VOL. HEPARINA | heparineCurrentDosage | ml | 0 – 100 | CIAN | Volumen acumulado | No (control/info)
0x02 Clínicos | 0x06 | Número de ciclos cámara de balance | CICLOS ACTUAL | balanceChamberCycleCount | c | 0 – 10000 | CIAN | Contador de ciclos | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x00 | Velocidad de UltraFiltrado | TASA UF | ultraFilterPumpSpeed | L/h | 0 – 2 | CIAN | Setpoint UF | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x01 | Ajuste de tiempo de ciclo de cámara de balance | TIEMPO CICLO | balanceChamberSetTiming | s | 0 – 100 | CIAN | Timing de cámara | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x02 | Tiempo auto-paro heparina: horas | T. HEP (H) | heparineAutoStopHours | h | 0 – 10 | CIAN | Temporizador heparina | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x03 | Tiempo auto-paro heparina: minutos | T. HEP (M) | heparineAutoStopMinutes | m | 0 – 59 | CIAN | Temporizador heparina | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x04 | Tamaño de escala de jeringa | ESC. JERINGA | heparineSyringeSize | mm/ml | 1 – 10 | CIAN | Calibración jeringa | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x05 | Dosis de heparina por terapia ml/h | DOSIS HEPAR | heparineTherapyDosage | ml/h | 0 – 50 | CIAN | Dosis terapia | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x06 | Cantidad de bolo | CANT. BOLO | heparineBolusQuantity | ml | 0 – 10 | CIAN | Cantidad de bolo | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x07 | Ajuste de velocidad de bomba bicarbonato | VEL BICARB | bicarbonatePumpSpeed | % | 0 – 100 | CIAN | Velocidad bomba | No (control/info)
0x03 Setpoints | 0x08 | Ajuste de velocidad de ácido cítrico | VEL ACIDO | citricAcidPumpSpeed | % | 0 – 100 | CIAN | Velocidad bomba | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x00 | Setpoint flujo sanguíneo | SP FLUJO S. | bloodFlowControlSetPoint | ml/min | 0 – 600 | CIAN | SP control flujo sangre | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x01 | Cálculo flujo circuito sanguíneo | CALC FLUJO S. | bloodFlowVariableData | ml/min | 0 – 600 | CIAN | Flujo calculado | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x02 | Salida control flujo sanguíneo | OUT FLUJO S. | bloodFlowControlOutput | % | 0 – 100 | CIAN | Salida PID | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x03 | Kp control de flujo sanguíneo | KP FLUJO S. | bloodFlowControlPropGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia P | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x04 | Ki control de flujo sanguíneo | KI FLUJO S. | bloodFlowControlInteGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia I | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x05 | Kd control de flujo sanguíneo | KD FLUJO S. | bloodFlowControlDeriGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia D | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x06 | Setpoint conductividad | SP COND. | dialyCondControlSetPoint | mS/cm | 13.0 – 15.0 | CIAN | SP conductividad | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x07 | Conductividad medida | COND. REAL | dialyCondVariableData | mS/cm | 12.5 – 15.5 | AMARILLO | ALARMA - Conductividad fuera de rango seguro | SÍ - ADVERTENCIA
0x04 Control PID | 0x08 | Salida control de conductividad | OUT COND. | dialyCondControlOutput | % | 0 – 100 | CIAN | Salida PID | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x09 | Kp control de conductividad | KP COND. | dialyCondControlPropGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia P | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x0A | Ki control de conductividad | KI COND. | dialyCondControlInteGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia I | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x0B | Kd control de conductividad | KD COND. | dialyCondControlDeriGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia D | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x0C | Setpoint temperatura | SP TEMP. | dialyTempControlSetPoint | °C | 35.0 – 39.0 | CIAN | SP temperatura | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x0D | Temperatura medida | TEMP. REAL | dialyTempVariableData | °C | 34.5 – 39.5 | AMARILLO | ALARMA - Temperatura fuera de rango seguro | SÍ - ADVERTENCIA
0x04 Control PID | 0x0E | Salida control temperatura | OUT TEMP. | dialyTempControlOutput | % | 0 – 100 | CIAN | Salida PID | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x0F | Kp control temperatura | KP TEMP. | dialyTempControlPropGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia P | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x10 | Ki control temperatura | KI TEMP. | dialyTempControlInteGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia I | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x11 | Kd control temperatura | KD TEMP. | dialyTempControlDeriGain | — | 0 – 10 | CIAN | Ganancia D | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x12 | Ganancia Feedforward flujo | GAN FF FLUJO | bloodFlowFeedForwardGain | — | 0 – 5 | CIAN | Feedforward | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x13 | Tiempo adelanto Feedforward flujo | T. ADELANTO FF | bloodFlowFeedForwardLead | s | 0 – 10 | CIAN | Feedforward | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x14 | Setpoint flujo dializante | SP FLUJO DIAL | dialyFlowControlOutput | ml/min | 300 – 800 | CIAN | SP flujo dializante | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x15 | Salida bomba de purga | OUT B.PURGA | dialyDeaerControlOutput | % | 0 – 100 | CIAN | Salida control | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x16 | Posición inicial de jeringa | POS. INI. JER. | heparineSyringeVolume | — | 0 – 4 | CIAN | Posición jeringa | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x17 | Parámetro control variable 2 | PARAM VAR 2 | variableCtrlParamData2 | — | 0 – 30 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x18 | Parámetro control variable 3 | PARAM VAR 3 | variableCtrlParamData3 | — | 0 – 1000 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x19 | Parámetro control variable 4 | PARAM VAR 4 | variableCtrlParamData4 | — | 0 – 1000 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x04 Control PID | 0x1A | Parámetro control variable 5 | PARAM VAR 5 | variableCtrlParamData5 | — | 0 – 1000 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x05 Proceso | 0x00 | Velocidad bomba peristáltica de sangre | VEL B.SANGRE | bloodSpeedVariableData | RPM | 0 – 600 | CIAN | Velocidad bomba sangre | No (control/info)
0x05 Proceso | 0x01 | Flujo de heparina | FLUJO HEPAR | heparFlowProcessData | ml/h | 0 – 50 | CIAN | Flujo heparina | No (control/info)
0x05 Proceso | 0x02 | Presión arterial en línea sanguínea | P. ARTERIAL | arterPresProcessData | mmHg | -100 – 400 | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Presión arterial fuera de rango | SÍ - CRÍTICA
0x05 Proceso | 0x03 | Presión venosa en línea sanguínea | P. VENOSA | venouPresProcessData | mmHg | -50 – 300 | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Presión venosa fuera de rango | SÍ - CRÍTICA
0x05 Proceso | 0x04 | Presión del dializante Entrada del filtro (EF) | P. DIAL ENT | dialyPresIFProcessData | mmHg | -200 – 600 | AMARILLO | ALARMA - Presión dializante entrada filtro | SÍ - ADVERTENCIA
0x05 Proceso | 0x05 | Presión del dializante Salida del filtro (SF) | P. DIAL SAL | dialyPresOFProcessData | mmHg | -200 – 600 | AMARILLO | ALARMA - Presión dializante salida filtro | SÍ - ADVERTENCIA
0x05 Proceso | 0x06 | Presión entrada agua alimentación | P. AGUA RED | dialyLineWaterPresData | bar | 0 – 5 | CIAN | Presión de red | No (control/info)
0x05 Proceso | 0x07 | Temperatura del dializante EF | TEMP DIAL ENT | dialyTempIFProcessData | °C | 35.0 – 39.0 | AMARILLO | ALARMA - Temperatura dializante entrada | SÍ - ADVERTENCIA
0x05 Proceso | 0x08 | Temperatura del dializante SF | TEMP DIAL SAL | dialyTempIOFProcessData | °C | 35.0 – 39.0 | AMARILLO | ALARMA - Temperatura dializante salida | SÍ - ADVERTENCIA
0x05 Proceso | 0x09 | Flujo de líquido de sustitución | FLUJO SUST. | subsLiqFlowProcessData | ml/h | 0 – 5000 | CIAN | Flujo sustitución | No (control/info)
0x05 Proceso | 0x0A | Conductividad dializante antes del filtro | COND. PRE-F | dialyConductIFProcessData | mS/cm | 13.0 – 15.0 | AMARILLO | ALARMA - Conductividad pre-filtro | SÍ - ADVERTENCIA
0x05 Proceso | 0x0B | Conductividad dializante después del filtro | COND. POST-F | dialyConductOFProcessData | mS/cm | 13.0 – 15.0 | AMARILLO | ALARMA - Conductividad post-filtro | SÍ - ADVERTENCIA
0x05 Proceso | 0x0C | Parametro de control (Frecuencia cardiaca) | FREC. CARD. | patHeartFreqProcessData | lpm | 0 – 1000 | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Frecuencia cardiaca paciente | SÍ - CRÍTICA
0x05 Proceso | 0x0D | Presión en el tanque de calentamiento | P. TQ CALENT | dialyTankPresProcessData | mmHg | -100 – 100 | CIAN | Presión tanque | No (control/info)
0x05 Proceso | 0x0E | Presión en la línea del dializante | P. LIN DIAL | dialyLinePresProcessData | mmHg | -200 – 600 | AMARILLO | ALARMA - Presión línea dializante (PT-3) | SÍ - ADVERTENCIA
0x05 Proceso | 0x0F | Presión Prefiltrado | P. PRE-FILTRO | dialyPFilPmpPresProcessData | mmHg | 0 – 500 | CIAN | Presión prefiltro | No (control/info)
0x06 Calibración | 0x00 | Factor calibración bomba heparina | CAL HEPARINA | heparCalibFactorData | ml/rev | 0.01 – 10.0 | CIAN | Factor de calibración | No (control/info)
0x06 Calibración | 0x01 | Presión de ultrafiltrado | P. ULTRAFILT | dialyUFilPresProcessData | mmHg | -50 – 500 | AMARILLO | ALARMA - Presión de ultrafiltrado | SÍ - ADVERTENCIA
0x06 Calibración | 0x02 | Presión en cámara de balance | P. CAM.BAL | dialyBChamPresProcessData | mmHg | -100 – 600 | AMARILLO | ALARMA - Presión cámara de balance (PT-7) | SÍ - ADVERTENCIA
0x06 Calibración | 0x03 | Presión arterial del circuito de sangre | P. ART CIRC | bloodArteryPressureData | mmHg | -300 – 600 | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Presión arterial circuito sangre | SÍ - CRÍTICA
0x06 Calibración | 0x04 | Presión venosa del circuito de sangre | P. VEN CIRC | bloodVenousPressureData | mmHg | -100 – 500 | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Presión venosa circuito sangre | SÍ - CRÍTICA
0x06 Calibración | 0x05 | Contador de ciclos de dialización | CONT CICLOS | dialyCycleOperationCount | ciclos | 0 – 100000 | CIAN | Contador de ciclos | No (control/info)
0x06 Calibración | 0x06 | Factor calibración parámetro 7 | CAL PARAM 7 | parameterCalFactData7 | — | 0.01 – 100.0 | CIAN | Calibración reserva | No (control/info)
0x06 Calibración | 0x07 | Parámetro control 8 | PARAM CTRL 8 | parameterControlData8 | — | 0 – 1000 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x06 Calibración | 0x08 | Parámetro control 9 | PARAM CTRL 9 | parameterControlData9 | — | 0 – 1000 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x06 Calibración | 0x09 | Parámetro control 10 | PARAM CTRL 10 | parameterControlData10 | — | 0 – 1000 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x06 Calibración | 0x0A | Parámetro control 11 | PARAM CTRL 11 | parameterControlData11 | — | 0 – 1000 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x06 Calibración | 0x0B | Parámetro control 12 | PARAM CTRL 12 | parameterControlData12 | — | 0 – 1000 | CIAN | Parámetro reserva | No (control/info)
0x07 BioZ / Urea | 0x00 | BioZ Resistencia | BIOZ RESIST | bioz_resistance | Ohm | 0 – 1000 | CIAN | Bioimpedancia | No (control/info)
0x07 BioZ / Urea | 0x01 | BioZ Fase | BIOZ FASE | bioz_phase | Deg | -180 – 180 | CIAN | Bioimpedancia | No (control/info)
0x07 BioZ / Urea | 0x02 | Urea Sensor ADC1 | UREA ADC 1 | urea_adc1 | ADC | 0 – 4095 | CIAN | Sensor urea | No (control/info)
0x07 BioZ / Urea | 0x03 | Urea Sensor ADC2 | UREA ADC 2 | urea_adc2 | ADC | 0 – 4095 | CIAN | Sensor urea | No (control/info)
0x08 Paciente | 0x03 | Edad del paciente | EDAD | patient_age | años | 0 – 150 | BLANCO | Dato paciente | No (control/info)
0x08 Paciente | 0x04 | Estatura del paciente | ESTATURA | patient_height_cm | cm | 50 – 250 | BLANCO | Dato paciente | No (control/info)
0x08 Paciente | 0x05 | Peso seco del paciente | PESO SECO | patient_dry_weight_kg | kg | 20 – 200 | BLANCO | Dato paciente | No (control/info)
0x08 Paciente | 0x06 | Peso pre-diálisis | PESO PRE-DIAL | patient_pre_weight_kg | kg | 20 – 200 | BLANCO | Dato paciente | No (control/info)
0x08 Paciente | 0x07 | Objetivo de UF | OBJETIVO UF | uf_goal_liters | L | 0.0 – 10.0 | CIAN | Objetivo ultrafiltración | No (control/info)
0x08 Paciente | 0x08 | Volumen de agua (Heitmann) | VOLUMEN DE AGUA | heitmann_value | ml | 0.0 – 10.0 | CIAN | Cálculo Heitmann | No (control/info)
0x09 Sensor Patrón | 0x00 | Conductividad sensor patrón | PATTERN_CONDUCTIVITY | patternCondRaw | mS/cm | 0 – 20 | CIAN | Sensor de referencia | No (control/info)
0x09 Sensor Patrón | 0x01 | Temperatura sensor patrón | PATTERN_TEMPERATURE | patternTempSensor | °C | 0 – 100 | CIAN | Sensor de referencia | No (control/info)
0x09 Sensor Patrón | 0x02 | Conductividad patrón raw (sin compensación) | PATTERN_CONDUCTIVITY_RAW | patternCondSensor | mS/cm | 0 – 50 | CIAN | Debug/calibración - sin compensación de temperatura | No (control/info)
0x0C Mega Sensor | 0x00 | Mega conductivity sensor | MEGA_CONDUCTIVITY | megaCondSensor | mS/cm | 0 – 20 | CIAN | Sensor adicional | No (control/info)
0x0C Mega Sensor | 0x01 | Mega temperature sensor | MEGA_TEMPERATURE | megaTempSensor | °C | 0 – 100 | CIAN | Sensor adicional | No (control/info)

## Solo Alarmas Prioritarias
LISTADO FILTRADO: SOLO VARIABLES CON NIVEL ROJO O AMARILLO (Posibles Alarmas)
Este es el listado principal para revisión de alarmas de la máquina. Ordenado por criticidad (ROJO primero).
Tipo | Grupo | ID | Nombre | Label | Tag | Rangos de Alarma | Color | Descripción / Acción sugerida
BOOL | 0x01 Operación | 48 | Detector Burbuja Aire en Sangre | AIRE EN LINEA | airBubbleInBloodDetected | True = ALARMA ACTIVA | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Detección de aire en línea de sangre
BOOL | 0x01 Operación | 49 | Detector Sangre en Dializante | FUGA SANGRE | bloodInDialyCircDetected | True = ALARMA ACTIVA | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Fuga de sangre hacia circuito de dializante
BOOL | 0x01 Operación | 57 | Sobrepresión Bomba Diálisis | SOBREPRESIÓN DIALIZANTE | dialyDialyPumpOverPress | True = ALARMA ACTIVA | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Sobrepresión en bomba de dializante
BOOL | 0x01 Operación | 58 | Sobrepresión Bomba Deaeración | SOBREPRESIÓN DEAERACIÓN | dialyDeaerPumpOverPress | True = ALARMA ACTIVA | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Sobrepresión en bomba de deaereación
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x02 | Presión arterial en línea sanguínea | P. ARTERIAL | arterPresProcessData | -100 – 400 mmHg | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Presión arterial fuera de rango
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x03 | Presión venosa en línea sanguínea | P. VENOSA | venouPresProcessData | -50 – 300 mmHg | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Presión venosa fuera de rango
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x0C | Parametro de control (Frecuencia cardiaca) | FREC. CARD. | patHeartFreqProcessData | 0 – 1000 lpm | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Frecuencia cardiaca paciente
ANALÓGICA | 0x06 Calibración | 0x03 | Presión arterial del circuito de sangre | P. ART CIRC | bloodArteryPressureData | -300 – 600 mmHg | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Presión arterial circuito sangre
ANALÓGICA | 0x06 Calibración | 0x04 | Presión venosa del circuito de sangre | P. VEN CIRC | bloodVenousPressureData | -100 – 500 mmHg | ROJO | ALARMA CRÍTICA - Presión venosa circuito sangre
BOOL | 0x01 Operación | 38 | Fin de Ciclo Cámara Balance | FIN CICLO BAL | dialyBalanceChambCycleEnd | True = AVISO ACTIVO | AMARILLO | Señal de fin de ciclo (aviso)
BOOL | 0x01 Operación | 50 | Nivel Alto Tanque Agua | NIVEL AGUA ALTO | dialyTankHiLevelSwitch | True = AVISO ACTIVO | AMARILLO | Aviso de nivel alto en tanque de agua
BOOL | 0x01 Operación | 51 | Nivel Cámara Deaereación | NIVEL DEAERAC. | dialyDeaerChamLevSwitch | True = AVISO ACTIVO | AMARILLO | Aviso de nivel en cámara de deaereación
ANALÓGICA | 0x04 Control PID | 0x07 | Conductividad medida | COND. REAL | dialyCondVariableData | 12.5 – 15.5 mS/cm | AMARILLO | ALARMA - Conductividad fuera de rango seguro
ANALÓGICA | 0x04 Control PID | 0x0D | Temperatura medida | TEMP. REAL | dialyTempVariableData | 34.5 – 39.5 °C | AMARILLO | ALARMA - Temperatura fuera de rango seguro
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x04 | Presión del dializante Entrada del filtro (EF) | P. DIAL ENT | dialyPresIFProcessData | -200 – 600 mmHg | AMARILLO | ALARMA - Presión dializante entrada filtro
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x05 | Presión del dializante Salida del filtro (SF) | P. DIAL SAL | dialyPresOFProcessData | -200 – 600 mmHg | AMARILLO | ALARMA - Presión dializante salida filtro
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x07 | Temperatura del dializante EF | TEMP DIAL ENT | dialyTempIFProcessData | 35.0 – 39.0 °C | AMARILLO | ALARMA - Temperatura dializante entrada
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x08 | Temperatura del dializante SF | TEMP DIAL SAL | dialyTempIOFProcessData | 35.0 – 39.0 °C | AMARILLO | ALARMA - Temperatura dializante salida
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x0A | Conductividad dializante antes del filtro | COND. PRE-F | dialyConductIFProcessData | 13.0 – 15.0 mS/cm | AMARILLO | ALARMA - Conductividad pre-filtro
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x0B | Conductividad dializante después del filtro | COND. POST-F | dialyConductOFProcessData | 13.0 – 15.0 mS/cm | AMARILLO | ALARMA - Conductividad post-filtro
ANALÓGICA | 0x05 Proceso | 0x0E | Presión en la línea del dializante | P. LIN DIAL | dialyLinePresProcessData | -200 – 600 mmHg | AMARILLO | ALARMA - Presión línea dializante (PT-3)
ANALÓGICA | 0x06 Calibración | 0x01 | Presión de ultrafiltrado | P. ULTRAFILT | dialyUFilPresProcessData | -50 – 500 mmHg | AMARILLO | ALARMA - Presión de ultrafiltrado
ANALÓGICA | 0x06 Calibración | 0x02 | Presión en cámara de balance | P. CAM.BAL | dialyBChamPresProcessData | -100 – 600 mmHg | AMARILLO | ALARMA - Presión cámara de balance (PT-7)