# Determinación de Kt/V utilizando bioimpedancia y medición de conductividad eléctrica en el dialisante.

# Fundamentos Científicos

La dialisancia iónica (D) medida por conductividad representa la clarificación efectiva de urea corregida por recirculación, ya que el sodio y la urea tienen características de difusión similares a través de membranas de diálisis.

### Ecuación Principal para Kt/V

Kt/V = (D × t) / V  (1)

Donde:

D = Dialisancia iónica efectiva (mL/min)

t = Tiempo efectivo de diálisis (min)

V = Volumen de distribución de la urea (mL)

### Determinación de la Dialisancia Iónica (D)

Es una forma de estimar la dosis de diálisis sin tomar muestras de sangre, se basa en medir como cambia la conductividad del líquido de diálisis al pasar por el dializador.

Según Petitclerc et al. (1993) y Di Filippo et al. (2001):

D = (Qd + Qf) × [1 - (ΔCd_out / ΔCd_in)] (2)

Donde:

Qd = Flujo de dializante (mL/min)

Qf = Tasa de ultrafiltración (mL/min)

ΔCd_in = Diferencia de conductividad pre-filtro entre dos medidas

ΔCd_out = Diferencia de conductividad post-filtro entre dos medidas

### Corrección por Factores de Máquina

#### Efecto de la Temperatura

Cd_corregida = Cd_medida × [1 + α × (T - 25)] (3)

Donde α ≈ 0.021°C⁻¹ (coeficiente de temperatura para conductividad)

### Influencia de la Recirculación

D_efectiva = D × [(1 - R) / (1 - R × (1 - D/Qb))] (4)

Donde:

R = Fracción de recirculación (%/100)

Qb = Flujo sanguíneo (mL/min)

### Determinación del Volumen de Distribución (V)

#### Opción 1: Bioimpedancia Espectroscópica (BIS)

V = V_BIS (medido directamente) (5)

#### Opción 2: Ecuaciones Antropométricas (cuando no hay BIS)

Ecuación de Watson (hombres):

V = 2.447 - (0.09516 × edad) + (0.1074 × altura) + (0.3362 × peso) (6)

Ecuación de Watson (mujeres):

V = -2.097 + (0.1069 × altura) + (0.2466 × peso) (7)

Ecuación de Hume-Weyers:

V = (0.194786 × altura) + (0.296785 × peso) - 14.012934 (8)

Ecuación Integrada Completa

Kt/V = { (Qd + Qf) × [1 - (ΔCd_out/ΔCd_in)] × [(1 - R)/(1 - R × (1 - D/Qb))] × t } / V (9)

### Parámetros Requeridos

#### Del Monitor de Conductividad:

- Conductividad pre-filtro (Cd_in₁, Cd_in₂)

- Conductividad post-filtro (Cd_out₁, Cd_out₂)

- ΔCd_in = Cd_in₂ - Cd_in₁

- ΔCd_out = Cd_out₂ - Cd_out₁

#### De la Máquina de Diálisis:

- Qd = Flujo de dializante (500-800 mL/min)

- Qf = Tasa de ultrafiltración (mL/min)

- Qb = Flujo sanguíneo (250-400 mL/min)

- T = Temperatura del dializante (°C)

- t = Tiempo de tratamiento (min)

#### Datos Antropométricos del Paciente:

- Peso (kg)

- Altura (cm)

- Edad (años)

- Género

- Composición corporal (para BIS)

#### Consideraciones Prácticas

- Frecuencia de Medición: La dialisancia iónica debe medirse cada 25-30 minutos durante la diálisis

- Estabilidad de V: El volumen de distribución es estable por 4-6 semanas en pacientes estables

- Corrección por Rebound: Para obtener Kt/V equilibrado:

eKt/V = spKt/V - 0.6 × (spKt/V/t) + 0.03 (10)

Esta ecuación integra todos los elementos solicitados: medición de conductividad del dializante, parámetros antropométricos, y variables de la máquina de diálisis para una determinación precisa y no invasiva del Kt/V.

Ahora bien, ¿hay alguna forma de determinar el Kt/V usándo solamente la medida de bioimpedancia y las medidas de conductividad antes y después del filtro dializador?

Con base en las publicaciones seleccionadas,  en los archivos proporcionados y en la literatura científica, sí es posible determinar el Kt/V utilizando solamente bioimpedancia y mediciones de conductividad del dializante.

## Sistema Integrado para Determinación de Kt/V

### Componentes Requeridos

- Monitor de conductividad del dializante (ya presente en máquinas modernas)

- Monitor de bioimpedancia espectroscópica (BIS)

- Algoritmo de integración

### Ecuación Simplificada

Kt/V = (D × t) / V_BIS  (11)

Donde:

D = Dialisancia iónica determinada por conductividad

t = Tiempo de diálisis

V_BIS = Volumen de distribución de urea determinado por bioimpedancia

### Determinación de la Dialisancia Iónica (D)

De los trabajos de Petitclerc et al. (1993) y Di Filippo et al. (2001):

D = (Qd + Qf) × [1 - (Y₁ - Y₂)/(X₁ - X₂)] (12)

Donde:

X₁, X₂ = Conductividades del dializante de entrada en dos diferentes ajustes

Y₁, Y₂ = Conductividades del dializante de salida correspondientes

Qd = Flujo de dializante

Qf = Flujo de ultrafiltración

### Especificaciones del Monitor de Bioimpedancia

#### Características Técnicas Requeridas

| Parámetro | Especificación | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Bioimpedancia Espectroscópica (BIS) | Wuepper et al. (2003) - Mayor precisión que monofrecuencia |
| Frecuencias | Múltiples (1 kHz - 1 MHz) | Para separar volumen intracelular/extracelular |
| Precisión V | ±1-2% vs métodos de referencia | Wuepper et al. - Concordancia con dilución de deuterio |
| Tiempo medición | < 2 minutos | Para uso clínico práctico |
| Electrodos | 4 electrodos (mano-pie) | Estándar oro para medición corporal total |
| Calibración | Automática por peso, altura, género | Para ecuaciones específicas de población |
| Algoritmos | Incluir ecuaciones de Hanai | Para pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas |

### Variables Operativas Específicas

Parámetros de medición:

  - Frecuencia: 50-1000 kHz (espectro completo)

  - Corriente: 200-800 μA (seguridad paciente)

  - Impedancia: Precisión ±1Ω

  - Ángulo de fase: Medición precisa para composición corporal

### Protocolo de Medición Integrado

#### 1. Pre-diálisis

- Medición de bioimpedancia para determinar V_BIS

- Registro de peso seco y peso pre-diálisis

#### 2. Durante diálisis

- Mediciones secuenciales de conductividad cada 30 min

- Cálculo continuo de dialisancia iónica (D)

#### 3. Post-diálisis

- Cálculo automático de Kt/V = (D_promedio × t) / V_BIS

## Validación Científica

### Wuepper et al. (2003) - Kidney International

Demostró que K_ecn × t / V_BIS tiene excelente correlación con Kt/V estándar

Bland-Altman: diferencia media 0.02, SD 0.14

Conclusión: "Ionic dialysance can be combined with V_BIS to obtain accurate quantification of Kt/V without the need for blood samples"

### Di Filippo et al. (2001) - Kidney International

Validó que la dialisancia iónica corrigiendo por recirculación cardiopulmonar equivale a la clarificación efectiva de urea

### Ventajas del Sistema Integrado

- Completamente no invasivo (sin muestras de sangre)

- Monitoreo en tiempo real durante toda la diálisis

- Precisión mejorada vs fórmulas antropométricas

- Detección inmediata de problemas de acceso o del dializador

### Limitaciones y Consideraciones

- Costo del equipo de bioimpedancia

- Entrenamiento del personal

- Calibración periódica requerida

- Pacientes con marcapasos o dispositivos implantados (contraindicación relativa)

### Referencias Adicionales Utilizadas

Kuhlmann et al. (2001) - "Accuracy and safety of online clearance monitoring based on conductivity variation"

Lindsay et al. (2001) - "Relationship between effective ionic dialysance and in vivo urea clearance"

Mercadal et al. (1998) - "Is ionic dialysance a valid parameter for quantification of dialysis efficiency?"

### Conclusión

Sí es posible determinar Kt/V usando únicamente bioimpedancia y mediciones de conductividad, con la ventaja de ser un método completamente no invasivo, en tiempo real y con precisión comparable a los métodos convencionales que requieren muestreo sanguíneo.

Código de cálculo de ktv

def calculate_ktv_ionic(

self, qd: float, qf: float, qb: float, t_min: float, r: float = 0.0

) -> float:

"""

Calcula el Kt/V iónico utilizando el método de dos puntos de conductividad

y los valores de T1 y T2 previamente almacenados.

Args:

qd (float): Flujo de dializado (mL/min).

qf (float): Tasa de ultrafiltración (mL/min).

qb (float): Flujo sanguíneo (mL/min).

t_min (float): Tiempo de diálisis transcurrido en minutos.

r (float): Coeficiente de recirculación (0.0 a 1.0), por defecto 0.

Returns:

float: El valor calculado de Kt/V, redondeado a 2 decimales.

"""

if self.volumen_distribucion_v <= 0:

logger.error("[KTV_CALC] Error: Volumen de distribución (V) no válido. Kt/V no calculable.")

return 0.0

print(f"[KTV_CALC] Iniciando cálculo de Kt/V con V={self.volumen_distribucion_v:.2f} mL")

cd_in_1 = self._cd_in_t1

cd_in_2 = self._cd_in_t2

cd_out_1 = self._cd_out_t1

cd_out_2 = self._cd_out_t2

# Por simplicidad, T2

temp = self._temp_t2

# ΔCd - Diferencia de conductividad

delta_cd_in = cd_in_2 - cd_in_1

delta_cd_out = cd_out_2 - cd_out_1

print(f"[KTV_CALC] ΔCd_in={delta_cd_in:.2f}, ΔCd_out={delta_cd_out:.2f}")

if abs(delta_cd_in) < 0.1: # Evita división por cero o un cambio insignificante

logger.warning("[KTV_CALC] Delta Cd_in es insignificante o cero. No se puede calcular dialisancia.")

return 0.0

# Corrección temperatura (a 25°C)

alpha = 0.021 # Coeficiente de temperatura para conductividad del dializado (aprox.)

delta_cd_in_cor = delta_cd_in * (1 + alpha * (temp - 25))

delta_cd_out_cor = delta_cd_out * (1 + alpha * (temp - 25))

# D básica - determinación de la Dialisancia iónica

d = (qd + qf) * (1 - (delta_cd_out_cor / delta_cd_in_cor))

d = max(0.0, min(d, qd + qf + 40))

# Corrección recirculación (si aplica)

d_efectiva = d

if qb > 0 and d > 0:

denom = (1 - r * (1 - d / qb))

if denom != 0:

d_efectiva = d * ((1 - r) / denom)

else:

logger.warning("[KTV_CALC] Denominador de corrección por recirculación es cero. No se aplica.")

# Kt/V = (K * t) / V

# K (aclaramiento) es la dialisancia efectiva (D_efectiva) en mL/min

# t (tiempo) en minutos

# V (volumen) en mL

ktv = (d_efectiva * t_min) / self.volumen_distribucion_v